## Slide 1: Laserschutz & Lasersicherheit
Dr. Rolf Neuendorf

## Slide 2: Inhalt
Gefährdungspotenziale
Umgang mit Laserstrahlung: Vorschriften
Strahlungsgrenzwerte
Laserklassifizierung
Beschilderung von Laseranlagen
Schutzmaßnahmen
Laserschutzbrillen
Abschirmungen

## Slide 3: Gefährdungspotenziale
Primär
Laserstrahlung
Sekundär
Direkt
Indirekt
Bauartspezifisch
Elektrische Bauteile
Anregungsstrahlung
Lasergase / -farbstoffe
Anwendungsspezifisch
Emittierte Gefahrstoffe
Zündung explosiver Stoffe
Brandgefahr
Sekundärstrahlung

## Slide 4: Vorschriften
BGV B2 (VBG 93)
Unfallverhütungsvorschrift
"Laserstrahlung"
MZB-Grenzwerte für Haut und Augen
Laserklassensystem
Anforderungen an Laseranlagen über
  Betrieb
  bes. Anwendungen
Ausführliche Durchführungs- anweisungen
Laserschutzbeauftragte
DIN EN 60825 1/2
Strahlungssicherheit von
Lasereinrichtungen
Laserklassensystem mit GZS-Werten
MZB-Werte für Augen und Haut
Benutzerrichtlinien
Anforderungen an die Laseranlage
Regeln für
spezielle Bereiche
DIN 56912 (1999-04) (Showlaser)
DIN EN 60601-2-22 (Medizinische Geräte)
LasSBBw (Militäreinsatz)

## Slide 5: Vorschriften
DIN EN 12626 - Materialbearbeitung ISO 11553-1
DIN EN 207/208 - Laserschutzfilter/-brillen
DIN EN 61040 - Leistungs- und Energie- Meßgeräte

## Slide 6: Strahlungsgrenzwerte
MZB
Maximal zulässige Bestrahlung
Haut
Auge
Einflußgrößen
Wellenlänge
Betriebsart
Strahlgeometrie
Bestrahlungsdauer
GZS
Grenzwerte zugänglicher Strahlung
Laserklassifizierung

## Slide 7: MZB-Werte für direkten Blick in den Strahl

## Slide 8: MZB für Pulslaser (nach DIN 60825-1)
1) Wellenlängenbereich 400 nm <  < 106 nm: a), b), c)
2) übrige Wellenlängenbereiche: a), b)
a) Die Bestrahlung durch jeden Einzelpuls einer Pulsfolge darf den MZB-Wert
für einen Einzelpuls nicht überschreiten
Bedingungen:
b) Die mittlere Bestrahlung für eine Pulsfolge der Dauer T darf den MZB-Wert
für einen Einzelpuls der Dauer T nicht überschreiten
c) Die Bestrahlung durch jeden einzelnen Puls in der Pulsfolge darf den MZB-
Wert des Einzelpulses multipliziert mit dem Faktor C6 nicht überschreiten
Der MZB-Wert wird duch diejenige Anforderung bestimmt,
die die größte Einschränkung darstellt (kleinster MZB-Wert)

## Slide 9: Fallbeispiel: Blick in den direkten Strahl
Laserart: Nd:YAG-Laser Wellenlänge:  = 1064 nm
Pulsdauer: tP = 1 ms Pulsfrequenz: fP = 20 Hz
1.) Einschätzung der Einwirkdauer
=> kein Lidschlußreflex: geschätzte Einwirkdauer T=10s
2.) Berechnung der Gesamtanzahl der Pulse über die Einwirkdauer
=> N = T x fP = 10 s x 20 Hz = 200
3.) Abfrage der Bedingungen
Wellenlängenbereich 400 nm <  < 106 nm => a), b), c)
a) HEinzelimpuls  MZBEinzelpuls = 90 · t 0,75 · C6·C7 J/m2
= 90·0,0010,75 ·1 ·1 J/m2 = 0,506 J/m2
b) Hmittel  MZBmittel = 1/N · 90·t 0,75 ·C6·C7 J/m2
= 1/200 ·90 ·100,75 ·1 ·1 J/m2 = 2,530 J/m2
c) HFolge  MZBFolge = MZBEinzelimpuls · C5
= 0,506 (200)-1/4 J/m2 = 0,135 J/m2
=> MZB = 0,135 J/m2

## Slide 10: "neue" Laserklassifikation (2001)
Klasse 1: - Laser, die unter vernünftigerweise vorhersehbaren Bedingungen sicher sind
Klasse 1M: - Laser, die unter vernünftigerweise vorhersehbaren Bedingungen sicher sind, wenn keine optischen
Instrumente (Linsen, Teleskope, etc.) verwendet werden
Klasse 2: - Laser mit sichtbarer Strahlung (400 nm - 700 nm)
- Augenschutz ist üblicherweise durch Abwendungsreaktion oder Lidschlußreflex sichergestellt
Klasse 2M: - Laser mit sichtbarer Strahlung
- Sicherheit ist durch Abwendungsreaktion oder Lidschlußreflex gewährleistet, wenn keine weiteren
optischen Instrumente eingesetzt werden
- keine Beschränkung der Laserleistung (wobei der Laser die Klasse 3B nicht überschreiten darf)
Klasse 3R: - Laser mit zugänglicher Strahlung, die die max. zul. Bestrahlung für eine Zeitbasis von 0,25 s
(sichtbare Strahlung) bzw. 100 s (unsichtbare Bestrahlung) überschreiten
- maximale Ausgangsleistung überschreitet nicht die GZS für Klasse 2 (sichtbar) oder Klasse 1
(unsichtbar) um mehr als den Faktor 5
Klasse 3B: - direkter Strahl für das Auge und in besonderen Fällen auch für die Haut gefährlich
- diffuses Streulicht im Allgemeinen ungefährlich
Klasse 4: - Ausgangsleistungen oberhalb 500 mW (cw-Betrieb)
- sehr gefährlich für das Auge, gefährlich für die Haut; auch bei diffus reflektierter Strahlung
- Brand- und Explosionsgefahr

## Slide 11: Beschilderung von Laseranlagen
(Klassen 1 und 2)
Laser Klasse 1
Laser Klasse 2
a) Zeitbasis 30.000 s
b) Zeitbasis 100 s
a)
b)

## Slide 12: Beschilderung von Laseranlagen
(Klasse 3)
z.B. unsichtbare Laserstrahlung,
Impulslaser

## Slide 13: Beschilderung von Laseranlagen
(Klasse 4)
z.B. unsichtbare Laserstrahlung,
Impulslaser

## Slide 14: Schutzmaßnahmen
Schutzmaßnahmen
Primäre Gefährdungen
(Laserstrahlung)
Sekundäre Gefährdungen
(Anlagen- u. Anwendungsspezifisch)
Technische
(Hersteller)
Bauliche
(Betreiber)
Organisatorische
(Betreiber)
Elektrische Sicherheit
Brandschutz
Emissions- / Immisionsschutz
Sekundär- / Anregungsstrahlung

## Slide 15: Technische Schutzmaßnahmen (I)
Anforderung | Klasse 1 | Klasse 2 | Klasse 3A | Klasse 3B | Klasse 4
Schutzgehäuse | In allen Klassen notwendig. Zugang begrenzt bis auf den für die Funktion der Einrichtung erforderlichen Zugang |  |  |  | 
Schutzverriegelung | Verhindert das Entfernen der Abdeckung, solange die GZS nicht niedriger liegen als die Grenzwerte für die jeweilige Klasse |  |  |  | 
Fernbedienung | NIcht notwendig |  |  | einsetzen, wo möglich | 
Schlüsselschalter | NIcht notwendig |  |  | erforderlich | 
Strahlwarnung | NIcht notwendig |  |  | deutlich wahrnehmbares Licht- oder Tonsignal | 
Abschwächer | NIcht notwendig |  |  | Leistungssenkung bzw. Strahlunterbrechung | 
Lage der Steuerorganne | NIcht notwendig |  | Bedienung darf keinen Aufenthalt im Strahlengang erfordern |  | 
Beobachtungsoptiken | Emissionswerte der Einblicköffnungen müssen unterhalb der GZS-Werten der Klasse 1 liegen (wenn anwendbar) |  |  |  | 
Richtungsveränderliche Strahlung | Versagen des Ablenkmechanismus darf nicht zur Erhöhung der Laser-Klasse führen |  |  |  | 

## Slide 16: Technische Schutzmaßnahmen (II)
Anforderung | Klasse 1 | Klasse 2 | Klasse 3A | Klasse 3B | Klasse 4
Kennzeichnung der Klasse | Geforderter Text und Beschilderung entsprechend der Klasse |  |  |  | 
Kennzeichnung der Strahlaustrittsöffnung | NIcht notwendig |  |  | Entsprechend Klasse | 
Kennzeichnung der Serviceöffnung | Entsprechend dem GZS für die jeweilige Klasse |  |  |  | 
Benutzerinformation | Bedienungsanleitungen müssen Anweisungen für den sicheren Betrieb enthalten |  |  |  | 
Verkaufs- und Serviceinformation | Werbebroschüren müssen Warnschilder entspr. der Klasse enthalten Wartungshandbücher müssen Sicherheitsinformationen enthalten |  |  |  | 
Medizinische Geräte | Besondere Kalibrierung |  |  | Besondere Kalibrierung Strahlauftreffanzeige | 
Lichtwellenleiter | Kabelstecker nur mit Werkzeug lösbar, wenn dadurch Sicherheitsfunktionen aufgehoben werden |  |  |  | 

## Slide 17: Baulich / Organisatorisch
Anforderung | Klasse 1 | Klasse 2 | Klasse 3A | Klasse 3B | Klasse 4
Fernbedienbare Verriegelung | NIcht notwendig |  |  | An Raum oder Türstromkreis anschliessem | 
Schlüsselschalter | NIcht notwendig |  |  | Schlüssel entfernen, wenn ausser Betrieb | 
Strahlanzeige | NIcht notwendig |  |  | Zeigt Laserbetrieb an | 
Warnzeichen | NIcht notwendig |  |  | Den Hinweisen auf den Warnzeichen ist zu folgen | 
Strahlwege | NIcht notwendig | Strahlweg zweckdienlich beenden |  |  | 
Spiegelnde Reflexionen | NIcht notwendig |  |  | vermeiden | 
Augenschutz | Keine Anforderungen |  | Notwendig, wenn techn. oder Organ. Maßnahmen nicht möglich und MZB-Werte überschritten werden |  | 
Ausbildung | Keine Anforderungen |  | Für Bedienungs-/Wartungspersonal erforderlich |  | 

## Slide 18: Persönlicher Augenschutz
Laserschutzbrillen
DIN EN 207
Schutzstufen
L1 - L10
Laser-Justierbrillen
DIN EN 208
Schutzstufen
R1 - R5

## Slide 19: Kennzeichnung
D
1064
L5
X
DIN
CE
Normzeichen
Kennbuchstabe
des Herstellers
Schutzstufe
Wellenlänge, gegen die
die Brille Schutz bietet
Laserbetriebsarten
D = Dauerstrich I = Impuls
R = Riesenimpuls M = Modengekoppelt

## Slide 20: Berechnung der Schutzstufe (cw)
Laserdaten
Laserart /
Wellenlänge

Strahl-
leistung
P
Strahl-
fläche

Parameter
Wellenlängen
bereich
BestrahlungsstärkeWellenlänge
E = P/A
Schutzstufe
Tabelle

## Slide 21: Fallbeispiel: Nd:YAG (cw)
Laserdaten: Laser : Nd:YAG
Wellenlänge :  = 1064 nm
Leistung : P = 600 W
Strahldurchmesser : d = 8 mm
Betriebsart : cw
Auslegungsparameter ermitteln:
1. Wellenlängenbereich Bereich 315 nm - 1400 nm
Nd:YAG-Laser (1064 nm)
2. Betriebsdauer Betriebsdauer: D
cw-Betrieb (Dauerstrich)
3. Bestrahlungsstärke
Strahlfläche:
Bestrahlungsstärke
Schutzstufe ablesen:
1.19x107 W/m2 > 107 W/m2 Wählen 108 W/m2
Schutzstufe: L7

## Slide 22: Berechnung der Schutzstufe (Puls)
A) Ermittlung der mittleren Leistungsdichte
E: mittlere Leistungsdichte
P: mittlere Laserleistung
A: Strahlquerschnitt
B) 1.) Wellenlängenbereiche  < 400 nm und  > 1400 nm
- Bestimmung der Energiedichte H
H: Energiedichte
Q: Impulsenergie
A: Strahlquerschnitt
2.) Wellenlängenbereich 400 nm <  < 1400 nm
- Bestimmung der korrigierten Energiedichte H'
: Repetitionsfrequenz
N: Anzahl der Impulse in der
betrachteten Zeitbasis 10 s
- höchsten Wert aus A und B nehmen
- aus Tabelle erforderliche Schutzstufe ablesen

## Slide 23: Prüfdauer für Laserschutzbrillen
Laserart | Bezeichnung | Prüfdauer [s] | Impulszahl
D | Dauerstrahllaser | 10 | 1
I | Impulslaser | 10-4 bis 10-1 | 100
R | Riesenimpulslaser | 10-9 bis 10-7 | 100
M | Modengekoppelter Impulslaser | < 10-9 | 100

## Slide 24: Abschirmungen
Technische Normen
Abschirmungen
DIN EN 12254
Laserschutzwände
DIN EN 60825-4
Schutz vor unkontrolliert austretender Strahlung
bei normalem Betrieb
als Folge "vorhersehbarer" Fehler

## Slide 25: "vorhersehbare" Fehler

## Slide 26: Unfallstatistik
Laser Typ % Betroffene %
Nd:YAG 29,7 Techniker 21,3
Argon 20,5 Wissenschaftler 17,6
CO2 12,8 Patienten 12,9
Dye 9,9 Arbeiter 10,7
HeNe 7,0 Ärzte/Pfleger 9,2
Andere 20,1 Studenten 8,4
Zuschauer 4,8
Andere 15,1
Unfälle bei Laseranwendungen in den USA
395 registrierte Unfälle im Zeitraum 1964-1999,
Quelle: Rockwell Laser Incident Database

## Slide 27: Zusammenfassung
Gefährdungspotenziale
  Laserstrahlung
  anwendungsspezifisch / indirekt
  bauartspezifisch / direkt
Vorschriften
  BGV B2 "Laserstrahlung"
  DIN EN 60825 "Sicherheit"
  DIN EN 207/208 "Schutzfilter/-brillen"
relevante Parameter
  Wellenlänge, Betriebsart, Intensität
  Strahlgeometrie, Bestrahlungsdauer
  Wirkung: Auge, Haut
  Grenzwerte: GZS, MZB (Tabellen)
  Laserklassen 1, 1M, 2, 2M, (3A), 3R, 3B, 4
Schutz-
maßnahmen
!